七宝中学实验室改造更新项目

邀 标 文 件

采购人：上海市七宝中学

- 第一章 邀标公告

一、项目概况和招标范围

项目名称：七宝中学实验室改造更新项目

项目概况：对上海市七宝中学理化生实验室改造升级。

本项目总投资：97万元。

预算金额：97万元（人民币）

最高限价（如有）：97万元（人民币）

采购需求：为七宝中学实验室改造更新项目，具体详见项目需求；

合同履行期限：合同签订之日起至本项目所有工作全部结束

二、投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采

购。

- 3、本项目的特定资格要求：

1）具有独立的法人资格或其他组织；

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购；

3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违

法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名

单；

4）本项目不允许联合体响应。

三、邀标文件的获取

获取时间：从 2023年6月15日 09 时 00 分到 2023 年 6月20日 16 时 00 分

获取地点：上海市闵行区农南路22号

四、开标时间及地点

开标时间：2023年6月21日 16 时 00 分

开标地点：上海市闵行区农南路22号三号楼307会议室，携带指定资料；

评标方式：现场盲评

- 各供应商提供响应文件正本一份（需完整呈现公司信息并加盖公章）、副本（不可出现公司信息，出现即自动退出评审）五份。

- 唱标阶段请供应商的法定代表人或其授权的代表（1人）出席。

- 评标阶段由七宝中学组织，由监督员、评委、主持人构成。

五、联系方式

招 标 人：上海市七宝中学

地 址：闵行区农南路22号

联 系 人：胡老师

电 话：54855361

监督人信息

联系人：鞠老师

联系电话：64595431

- 第二章 项目需求

| 【吊装】通风化学实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 ▲冷轧钢板防腐性能要求：轻工业产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法，18h中性盐雾试验达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项、原件备查。） 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 ▲提供省级及以上专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“教师演示台”检测报告原件扫描，检验依据为《GB 24820-2009实验室家具通用技术条件》： 1、操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐龟裂性、耐冷热循环、耐水蒸气、耐干热、抗冲击、抗化学试剂、耐高温、耐污染等检测结果为合格或符合。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验、垂直静载荷试验、持续垂直静载荷、独立操作台水平冲击稳定性、独立操作台垂直加载稳定性、活动操作台跌落、垂直冲击试验等检测结果为合格或符合。 3、甲醛释放量≤1.5mg/L。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 教师移动电源 | 210*160*145 | 直流低压电源，0-12V 无级调压，电流0-2A无级调节，具有恒流源功能；过流、短路软保护（无需手工操作，自动恢复），不会损坏电源。交流低压电源，6V、12V 5A固定电压输出，具有过流自恢复保护功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070 | 1、产品外观尺寸：长435*580*800mm/1070mm（允许±5mm偏差）。 2、柜体:外框尺寸435*580*750mm（允许±5mm偏差），采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹≥130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 ▲提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足技术要求的“ABS塑料（水槽柜体）”检测报告扫描件，检验依据为《GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量》： 1）领苯二甲酸酯检测结果为合格或符合。 2）可迁移元素的最大限量检测结果为合格或符合。 3）多环芳烃检测结果为合格或符合。 3、水槽体：内径尺寸：360*300*195mm（允许±5mm偏差），采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 4、前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 5、三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 6、配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65mm/100*250mm（允许±5mm偏差），配置≥16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 7、配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 12 | 套 |
| 6 | 台式洗眼器装置 | 单口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 7 | 实验多目教学示范仪 |  | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.▲侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；【需提供产品功能截图或产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.▲微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；【需提供产品功能截图、产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg,。 提供响应招标文件要求的产品实物彩图复印件，加盖生产企业公章。 | 1 | 台 |
| 8 | 实验教学直播示范系统 |  | 1.支持接入教学示范仪进行搭建过程直播示范； 2.▲支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式【需提供产品功能截图、产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】。 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.▲支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学资源【需提供产品功能截图、产品实际平台操作视频演示对本项要求进行佐证】。 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取实验搭建视频画面为图片； | 1 | 套 |
| 9 | 学生实验台 | 1200*600*780 | 台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲1、外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无断裂，无脱层，无釉面碎屑，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； ▲2、承载测试：参照T/CIQA10-2020附录A标准，台面承载720kg保压600h，检测结果为：无破损； ▲3、耐磨要求：参照T/CIQA10-2020标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； ▲4、断裂模数：参照T/CIQA10-2020标准，平均值不低于51MPa； ▲5、压缩强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于280MPa； ▲6、破坏强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于13000N； 7、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； 8、耐光色牢度：参照GB/T17657标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术参数需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，陶瓷厂商出具的检测报告复印件加盖原章备查及授权证明； 学生实验台：3000*1200*780mm 柜体：采用0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：国产优质品牌，三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |
| 10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.▲下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型(实物图片佐证)，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）照明控制：分组控制整室照明 （C）电源控制：控制学生AC220V电源 （D）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 12 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 （E）变频器及相关配件 | 1 | 套 |
| 13 | 化学吊装式控制设备 | 1200*766*300mm | （1）规格：1200*766*300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） ▲提供国家认可的产品质量认证机构出具“吊装系统固定装置拉拔”的检测报告。 | 12 | 组 |
| 14 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |
| 15 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 | 12 | 组 |
| 16 | 照明光源 | 定制 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |
| 17 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 18 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 19 | 风机 | 定制 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |
| 20 | 室内行程通风管 | 定制 | （1）主管道材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）支管道规格：直径160mm （3）支管道材质：优质PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm成品配件 | 1 | 室 |
| 21 | 室外行程通风管 | 定制 | （1）管道、配件材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 1 | 项 |
| 22 | 风管配套辅件 | 风管配套 | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 23 | 万向吸风罩 | DN75型 | （1）型号：DN75型 （2）管道规格：直径75mm （3）活动关节：三关节/旋转360° （4）风量大小：自由调节 （5）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （6）关节材质：PVC注塑成型 （7）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 ▲铝合金型材(铝合金万向罩口)防腐性能要求：中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾试验达到10级。（具有第三方检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，检测内容完全符合要求，不得缺项、漏项、原件备查。） | 24 | 套 |
| 24 | 系统安装附件 | 定制 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
| 25 | 安装调试 | 定制 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）通风、电气安装 （4）系统结构调试 （5）系统控制调试 （6）系统供电调试 （7）照明系统调试 （8）通风系统调试 | 1 | 套 |

| 【吊装】生物课标实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 ▲投标人提供“防腐三节静音导轨” 省部级及以上专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的检测报告，防腐性能检测需达到中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级，提供复印件加盖厂家公章。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 教师移动电源 | 210*160*145 | 直流低压电源，0-12V 无级调压，电流0-2A无级调节，具有恒流源功能；过流、短路软保护（无需手工操作，自动恢复），不会损坏电源。交流低压电源，6V、12V 5A固定电压输出，具有过流自恢复保护功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070 | 1、产品外观尺寸：长435*580*800mm/1070mm（允许±5mm偏差）。 2、柜体:外框尺寸435*580*750mm（允许±5mm偏差），采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹≥130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 3、水槽体：内径尺寸：360*300*195mm（允许±5mm偏差），采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 4、前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 5、三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 6、配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65mm/100*250mm（允许±5mm偏差），配置≥16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 7、配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 12 | 套 |
| 6 | 学生实验台 | 1200*600*780 | 台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 学生实验台：3000*1200*780mm 柜体：采用0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：国产优质品牌，三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |
| 7 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 二、生物实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：分组控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V电源 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 9 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 10 | 主体构架（生物实验室吊装系统） | 1200*600*160mm | （1）规格：1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） | 12 | 组 |
| 11 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |
| 12 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 | 12 | 组 |
| 13 | 照明光源 | 定制 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |
| 14 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 15 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 16 | 安装调试 | 定制 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）电气安装 （4）系统结构调试 （5）系统控制调试 （6）系统供电调试 （7）照明系统调试 | 1 | 套 |
| 17 | 系统安装附件 | 定制 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |

| 【吊装】物理课标实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 ▲投标人“不锈钢拉手”提供省部级及以上专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的检测报告，防腐性能检测需达到中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级，提供复印件加盖厂家公章。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师移动电源 | 210*160*145 | 直流低压电源，0-12V 无级调压，电流0-2A无级调节，具有恒流源功能；过流、短路软保护（无需手工操作，自动恢复），不会损坏电源。交流低压电源，6V、12V 5A固定电压输出，具有过流自恢复保护功能。 | 25 | 套 |
| 3 | 学生实验台 | 1200*600*780 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：进口品牌，三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |
| 4 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制面板及APP | 8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能: 有线、无线 （A）照明控制：分组控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V电源 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 6 | 控制系统 | 定制 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 | 1 | 套 |
| 7 | 主体构架（实验室吊装系统） | 1200*600*160mm | （1）规格：1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） | 12 | 组 |
| 8 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |
| 9 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 | 12 | 组 |
| 10 | 照明光源 | 定制 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |
| 11 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 12 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 室 |
| 13 | 安装调试 | 定制 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）电气安装 （4）系统结构调试 （5）系统控制调试 （6）系统供电调试 （7）照明系统调试 | 1 | 套 |
| 14 | 系统安装附件 | 定制 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |

- 第三章 合同条款

（货物）采购及安装合同

合同编号：

合同各方：

甲方（买方）：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

账号：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

账号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

1.1本合同为单价合同，合同总价暂定（大写）：        元（人民币）¥：        元，其中：不含税价为       元，增值税    %；

1.2合同价格形式：固定单价合同  。

1.3与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2．交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：

2. 2交货时间：

2. 3交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3．质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4．权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5．包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6．验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2买方可采取以下的方式对货物组织验收：

（1） 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2） 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7．付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1付款内容：

| 期次 | 支付条件 |
| --- | --- |
| 1 | 合同签订后15日内，支付合同总价的50%作为预付款； |
| 2 | 验收后15天内卖方提供发票，支付合同总价的50%； |

7.2.2付款条件：

（1）本合同付款按照上述付款内容付款。

（2）付款：卖方提供验收单或验收报告并且买方收到卖方发票后，买方在15个工作日内支付相应货款。

8．伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

（1） 货物的现场安装、调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4） 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9．质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10．补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11．履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12．误期赔偿

12.1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13．不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．履约保证金（本工程不涉及）

14.1在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

14.2履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15．争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16．违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1） 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2） 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17．破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18．合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19．合同生效

19．1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19．2 本合同一式  肆 份，以中文书就，签字各方各执 贰 份。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21．合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方：                                   乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

签订日期：                               签订日期：

- 第四章 评审办法

一、总则

1、依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评审委员会和评审办法暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规规定，制定本评审办法。

2、本工程评审采用综合评分法。评审程序为否决投标评审、商务标评审和技术标评审。

3、本项目评审工作由评审委员会负责。本项目评审委员会由6人组成，其中1名主持人、1名监督员、5名评委，各评委按照评审办法对每个供应商进行独立评分，再计算平均分值，按照每个供应商最终平均得分的高低依次排名，推荐成交候选人。

二、资格性符合性审查

评标委员会应当审查每一响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的响应，应当予以否决。资格性符合性审查内容详见下附表一、附表二。

附表一 资格条件响应表

| 序号 | 资格性条款 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立的法人资格或其他组织； |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者监理、检测等服务的潜在供应商，不得参加本项目的采购活动； |
| 3 | 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动； |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购； |
| 5 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |
| 6 | 不接受联合响应。 |

附表二 符合性要求响应表

| 序号 | 符合性条款 |
| --- | --- |
| 1 | 副本文件未透露公司信息 |
| 2 | 响应有效期不少于90天。 |
| 3 | ①不得进行选择性报价（响应报价应是唯一的，采购文件要求提供备选方案的除外）； ②不得进行可变的或者附有条件的响应报价； ③响应报价不得超出采购文件标明的采购预算金额或项目最高限价； ④不得低于成本报价。 |
| 4 | 响应文件是否满足采购文件带“★”号的商务及技术实质性要求的。 |
| 5 | 响应文件是否满足采购文件的其他商务及技术实质性要求的。 |

三、评审细则

本项目具体评分细则如下：

1、价格分按照以下方式进行计算：

（1）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为0分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（2）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、评分细则如下所示 。

## 评分细则（100分）

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价（30分） | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标单位的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30；小数点后保留二位，四舍五入。 |
| 技术部分（50分） | 技术指标符合性（35分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等进行综合评比： 不满足技术参数要求的一项扣1分，凡带“▲”的不满足一项扣3分,扣完为止，最多扣35分。 凡带“▲”的投标人应提供相关证明材料（检测报告等），未提供证明材料的则视为不满足技术参数要求，本项不得分。 |
|  | 产品认证资质（7分） | - 提供省部级及以上专业检测机构出具并含有CMA、CNAS标志的“化学吊装式控制设备”的检测报告，每提供1项得1分； - 2、提供省部级及以上专业检测机构出具并含有CMA、CNAS标志的“生物实验室吊装系统”的检测报告，每提供1项得1分； 3、提供省部级及以上专业检测机构出具并含有CMA、CNAS标志的“实验室吊装系统”的检测报告，每提供1项得1分； 4、提供第三方检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“室外行程通风管”检测报告扫描件，每提供1项得1分； 5、提供省级及以上专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志并满足以下技术要求的“学生凳”检测报告原件扫描，每提供1项得1分； 6、投标人“钢管” 提供省部级及以上专业检测机构出具的含有CMA、CNAS标志的检测报告，防腐性能检测需达到中性盐雾（NSS）试验，72小时中性盐雾达到10级，提供复印件加盖厂家公章，每提供1项得2分； |
|  | 项目实施方案（8分） | 提供本项目实际需求相符的设计,提供实验考场整体方案规划等。评委综合考虑投标人所提供考场等相关实施方案的可操作性、合理性、科学性、美观性等内容进行评审。 建设方案与图纸完整详实，内容全面覆盖施工实施范围、科学合理、方案可行便于实施且各项施工方案，具备明显的针对性得（5分）； 建设方案与图纸完整，内容基本涵盖施工实施范围，合理性、可行性一般，基本满足实际操作需要，针对性不明显得（3分）； 建设方案与图纸不完整，内容基本合理性、可行性较差，无针对性（1分）。 注：投标文件中须提供符合现场实地尺寸和场景的图纸，否则该项不得分。 |
|  |  | - 产品供货、安装及调试方案（3分） - 1、安装、调试方案：评委综合考虑投标人所提供项目安装、调试方案的可操作性、合理性、科学性等内容在0-1分进行评审。 - 2、供货进度计划及保证措施：评委综合考虑投标人所提供项目供货进度计划及保证措施的可操作性、合理性、科学性等内容在0-1分进行评审。 - 3、安装质量保证措施：评委综合考虑投标人所提供项目安装质量保证措施的可操作性、合理性、科学性等内容在0-1分进行评审。 |
| 商务部分（20分） | 相关业绩（3分） | 近三年来类似实验室产品的业绩情况3分： (合同额600万及以上的每份得1分；合同额400万及以上的每份得0.5分；合同额200万及以上的每份得0.25分)；最高得3分。 |
|  | 企业实力及履约能力评价（12分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，须提供有效期内的相关管理体系认证证书（管理体系覆盖范围：必须含有实验室设备的生产）扫描件加盖公章，全部提供得1分，不提供或提供不齐全的不得分。 2、评审内容：生产能力、仓储面积、管理制度；评审标准：投标人生产能力是否较强、是否具有足够的仓储面积、施工管理制度是否完善。（ 优得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分，没有提供的不得分。） 3、投标人具有知识产权管理体系认证证书，须提供有效期内的相关管理体系认证证书扫描件加盖公章，提供得1分，不提供不得分。 4、投标人具有“高新技术企业证书企业”证书的得2分，不提供不得分。 5、投标人具有省级及以上“专精特新”企业荣誉资质的得1分，不提供不得分。 6、投标人具有“安全生产标准化”证书的得1分，不提供不得分。 7、投标人具有“中国诚信供应商证书”的得1分，不提供不得分。 8、投标人具有“全国质量检验、稳定合格产品”的证书得1分，不提供不得分。 9、投标人具有“全国质量诚信示范企业”的证书得1分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 有完善的售后服务计划，响应时间、服务方式、人员安排、培训方案、备品备件等进行综合评审： 售后服务计划完整系统，合理、可行，有明显针对性得（5分）； 售后服务计划完整，合理性、可行性一般，针对性一般得（3分）； 售后服务计划基本完整，合理性、可行性较差，无明显针对性（1分）； 无相应内容此项得（0分）。 |
| 注：1.评审打分最小分值为0.5分，评分结果保留小数点后两位。 2.所有提供的资料需真实有效。 3.投标人未能按要求提供文件或提供文件不清晰的，后果自行承担。 4.以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算 注：1.评标打分最小分值为0.5分，评分结果保留小数点后两位。 2.所有提供的资料需真实有效。 3.响应人未能按要求提供文件或提供文件不清晰的，后果自行承担。 4.以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。 |  |  |

- 第六章 响应文件正本格式

七宝中学实验室改造更新项目

响

应

文

件

供应商：             （公章）

年   月

## 开标一览表

供应商名称：                                    货币单位：元（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（元）： |  |  |  |
| 响应总价（元）（大写）： |  |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期： 年   月   日

## 报价明细表

（格式自拟）

注：

1.价格的合成、换算与计算根据应该清晰明确；

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期： 年   月   日

- 项目需求响应表

供应商名称：

采购编号：

| 产品名称 | 采购文件技术要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1.除标“★”和“#”以外的内容。

2.对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：

日期： 年   月   日

- 自定格式的其它附件

- 1、项目实施方案

- 2、售后服务方案

- 3、评审方法打分表中产品认证资质和履约能力相关证明材料

4、在“信用中国”网站和“中国政府采购”网站查询的记录

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被列入上述名单的供应商不得参与政府采购响应活动。

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)：

“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn/search/cr/)

注：1、两个网站的截图缺一不可，加盖单位公章，必须全部提供；

2、所有查询记录的时间节点应为开标截止时间前10天内。

3、采购人在资格审查时将对各供应商的信用查询记录进行一一验证，如与供应商提供的查询记录不一致时，以验证信息为准

- 第七章 响应文件副本格式

七宝中学实验室改造更新项目

响

应

文

件

开标编号：______________

年   月

## 开标一览表

货币单位：元（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（元）： |  |  |  |
| 响应总价（元）（大写）： |  |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

日期： 年   月   日

## 报价明细表

（格式自拟）

注：

1.价格的合成、换算与计算根据应该清晰明确；

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

日期： 年   月   日

- 项目需求响应表

| 产品名称 | 采购文件技术要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1.除标“★”和“#”以外的内容。

2.对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

日期： 年   月   日

- 自定格式的其它附件，注意不可出现公司名字。

- 1、项目实施方案

- 2、售后服务方案